- 一、记录盒参数

- 1.输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA； 
2.输入阻抗：信号电极之间,各信号电极与参考电极之间的输入阻抗应不小于5MΩ；

- 3.采样率：256-4096Hz;

- 4.起搏采样率：≥10000Hz;

- 5.存储容量：≥256MB 数据回放时间：≤ 3 minutes

- 6.记录时间： ≥24h

- 7.体积：要求轻便，便于携带；

- 8.重量：≤300克

- 9.内部噪声：等效输入噪声应小于30uVp－p。；

- 10.标准灵敏度：标准灵敏度为10mm/mV，相对误差应小于±5%；

- 11.耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%；

- 12.共模抑制比： 50Hz正弦信号的共模抑制比应大于89dB；

- 13.幅度频率特性：幅度频率特性曲线在－3.0dB～＋0.4dB之间的频率范围内应在1Hz～40Hz之间；

- 14.时间常数：时间常数应不小于0.3s；

- 15输入电压动态范围：不小于±3mV；

- 16.掉电保护：在记录开始1小时后取掉电池，回放可看到已经记录的数据；

- 17.记忆功能

- 二．分析软件系统功能参数

- 1.分析软件系统具有单独的进口医疗器械产品注册证；

- 2.心律失常模板反混淆技术；

- 3.室性逸搏分析功能；

- 4.房早提前率直方图分析；

- 5.心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能；

- 6.动态心电分析软件支持三通道Holter记录器和十二导联Holter记录器；

- 7.心律失常动态观察分析

- 8.12通道ST-T、QT分析

- 9.12通道ST段三维趋势图分析

- 心电向量及晚电位分析

- 心律变异性分析

- 各类阻滞识别分析

- T波变异度分析

- T波电交替分析

- 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器；

- 应用基线抗漂移技术

- 电子登记功能

- 具有独特的“睡眠呼吸暂停综合征”分析功能；

- 自动房扑、房颤分析

- 十二导联ST段趋势图对比扫描,医生根据心率变化对任何时段ST段重新定标分析

- 附心肌缺血负荷报告

- 十二导联频域心电图辅助诊断冠心病

- 24小时动态血压数据可输入Holter报告,同时观察血压趋势图及心电图

- 药物评价分析功能

- 数据可输入心电网络信息系统，实现网络共享及无纸化办公

- 电子邮件功能使Holter数据和报告发给其他医生，实现远程会诊

- 软件支持光盘刻录

- 十二导联自动结论

- 可提供12秒12导心电图，便于医生对心律失常的发生和发展进行观察；

- 特殊事件按钮记录

- 采用超高分辨率显示和打印；支持专用心电图打印纸打印功能，打印速度更快，节省墨盒和墨鼓。

- 强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘输入输出功能，所有数据可输入心电网络信息系统，实现网络共享及无纸化办公；

- PDF文件及DICOM文件直接转换输出功能；

- 电脑及打印机配置：INTEL双核处理器；2G内存；320G硬盘；独立显卡；20寸液晶显示器；高速激光打印机；