床边上、下肢主被动运动康复设备要求参数

床边上肢主被动运动智能康复训练系统 2套，每套预算5万元。

1、有配重设计和防滑设计。

- 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段，再到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

- ★采用≥10.2寸彩色液晶触摸屏。

- ★具有≥6种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式等（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）。

5、★具有≥4种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护等。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）。

- 6、参数可调：

  - 输入功率：上肢型≤300VA；

  - 熔断器：F1AL250V,F3.15AL250V；

  - 定时范围：0～120min±1min；；

  - 速度显示范围：5-99r/min±10%；

  - 速度设定范围：5-60r/min±10%；

  - 角度设定范围：0-330度±5；

  - 阻力设定等级：1-20；

  - 阻力力矩：0-20Nm；

  - 靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。机器能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。

- 能够实时显示患者主动做功情况。

- 外形：上下气动升降，行程0-220mm,转臂手轮调节，调节行程0-150mm；能根据患者情况上肢训练单元高低调节和前后调节。

- 适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度≥450mm,高度≥75mm。

- 患者可卧床进行上肢康复锻炼运动，上肢治疗运动半径两档可调。

- 显示屏平面翻转0-90°。

- 具有脚刹驻机功能。

床边下肢主被动运动智能康复训练系统 2套，每套预算5万元。

- 有配重设计和防滑设计。

- 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段，再到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

- ★采用≥10.2寸彩色液晶触摸屏。

- ★具有≥6种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式等（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）。

- ★具有≥4种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护等。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调（提供省级医疗器械检验所检验报告证明文件）。

- 参数可调：

- 输入功率：床边型≤300VA；

- 熔断器：F1AL250V,F3.15AL250V；

- 定时范围：0～120min±1min；

- 速度显示范围：5-99r/min±10%；

- 速度设定范围：5-60r/min±10%；

- 角度设定范围：0-330度±5；

- 阻力设定等级：1-20；

- 阻力力矩：0-20Nm；

- 靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。机器能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。

- 能够实时显示患者主动做功情况。

- 气动助力升降高度120-150cm±10cm；

- 具有脚刹驻机功能；

- 显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°；

- 下肢治疗运动半径两档可调；

- 治疗头高低角度三挡可调；

- 腿部助力姿势弹力器无级可调；

- 适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度≥450mm,高度≥75mm。

- 徐医大附三院招采办

- 2024年10月12日